## Munka1
|  | Támogatási igény azonosító | 4034923379
|  | Támogatási igény címe | 2) Egészségügyi alap- és járóbeteg ellátás fejlesztése a Tiszavasvári Járásban
|  | Kedvezményezett megnevezése | Tiszavasvári Város Önkormányzata
ESZKÖZLISTA
1. rész - Járóbeteg Szakrendelő eszközbeszerzés
Kabay János u. 21. (HRSZ 2291/15)
S.sz. | S.sz. TK-ban | Megnevezés | Mennyiség | Mennyiségi egység | Műszaki paraméterek | Nettó Egységár (Ft) | Nettó összesen (Ft) | Gyártó/forgalmazó | Termék megnevezése | Bruttó Egységár 2 | Származási hely | A megajánlott termék paraméterei az F oszlopban rögzített elvárások tekintetében
1. | 37. | Nőgyógyászati vizsgálószék/ágy Gynex | 1 | db | Nőgyógyászati vizsgáló ágy – 3 motoros - 3 motoros (magasságállítás, háttámla, Trendelenburg pozíció) - masszív fém váz - nagy sűrűségű, nem deformálódó szivacs - választható színű kárpit - hulladékgyűjtő tálca - markolható kéztartó/kartámasz - lábtartó - Lábpedálos vezérlés az ülésmagasság emeléséhez/süllyesztéséhez - papírtekercs tartó |  | 0
2. | 38. | Cortex CryoPro mini 500 ml + 6 fej orvosi fagyasztó/krioterápiás készülék tartállyal, átfejtő csővel | 1 | db | Krioterápiás készülék Termék jellemzői: - krioterápiás kezelőeszköz folyékony nitrogénnel - -196 fok kezelési hőmérséklet - folyékony nitrogén kezelő egység - 0.5l, 20-24 óra statikus tartási idő - az egységhez tartozik egy sor applikátor a leggyakoribb elváltozásokhoz, például szemölcsökhöz, kis daganatokhoz stb. Tartály • alumíniumötvözetből készült nagyszilárdságú, bordázott tartályfalak • többrétegű hőszigetelő kialakítás a vákuumtérben • 1 db lehajtható vagy 2 db fix fogantyú • mély benyúlású lábgyűrű • 5 év vákuumgarancia • Kapacitás: 10L • Üres súly: 6,2kg • Nyakátmérő: 50 mm • Külső átmérő: 303 mm • Magasság: 530 mm • Statikus párolgási veszteség: 0,10 liter/nap • Statikus megtartási idő 101 nap Átfejtőcső Fizikai elven működő eszköz, így egy alkalommal nagyjából 0,5-1 liter közötti mennyiséget lehet vele vételezni. |  | 0
3. | 39. | Elektrokauter Microscalpel 50W - monopoláris bipoláris | 1 | db | - monopoláris és bipoláris üzem - modulált üzemmód - automatikus működés - korrekt hibajelzések (fény, hang) - A készülék monopoláris és bipoláris kimenetekkel rendelkezik. Műszaki adatok: - Hálózati feszültség: 230 V ± 10 % 50 Hz - Hálózatból felvett teljesítmény: max. 100 VA - Érintésvédelmi osztály: I. BF - Kimenő teljesítmény - monopoláris vágás: 50 W 2000 Ohm-on - monopoláris koaguláció: 50 W 2000 Ohm-on - bipoláris koaguláció: 40 W 1000 Ohm-on - Teljesítmény beállítás: 1 - 10-ig folyamatosan - Működési frekvencia: 500 kHz - Koagulációs fok beállítás - monopoláris vágásnál: 1 - 10-ig folyamatosan - Neutrális elektróda kapcsolása lebegő - Üzemidő: 2 perc folyamatos - üzem, utána min. fél perc szünetidő - Méretek: 260 x 230 x 90 mm |  | 0
4. | 40. | Ekg 12 csatornás Mortara / Welch Allyn Eli 280 WAM + Veritas | 1 | db | Nagyteljesítményű 12 csatronás EKG készülék. Beépített, A4 méretű (210mm széles) hőíró nyomtatót tartalmaz - Analízis program: A készülék a Mortara Veritas nevű elemző algoritmusát tartalmazza, mely a világ egyik legelismertebb EKG algoritmusa. Biztosítja az EKG mérést (távolság, amplitudó, idő, tengely adatok, átlagos RR, QTcF, QTcB értékek), továbbá az életkori és a nemi sajátosságoknak megfelelő szöveges EKG értékelést, beleértve az indoklási adatokat is. - A készülék max. 40 felvételt tárol a saját memóriájában (ezután újabb felvétel esetén a legrégebbi adatot törli). A korábban készített felvételek behívhatók a készülék kijelzőjére, beleértve a mérési és analízis adatokat is. - A tárolt felvételek pendrive-ra menthetők és átvihetők PC-re, PDF-re átalakítást az ELI-LINK szoftver biztosítja. Paraméterek: Szoftver: Magyar nyelvű szoftver, üzenetek, menü Hordozhatóság: Akkumulátoros üzemmód Pácienskábel: WAM, Digitális. Elvezetésenként cserélhető, azaz kábelszakadás esetén nem kell az egészet egyben cserélni. A WAM üzemmódban nem szükséges a készülék és a pácienskábel közvetlen csatlkaoztatása, a jelek digitálisan kerülnek továbbításra a pácienskábel /jeladó és az ekg készülék között. Kijelző: Színes, 10.4', grafikus kijelző. Érintőképernyő. 12 elvezetés egyidejű megjelenítése, pulzusszám kijelzés Akkumulátor kapacitás: 200 db EKG felvétel Adatrögzítés: 12 csatorna egyidejű felvétele Adatbevitel: Páciens adatok bevihetők a virtuális (érintőképernyőn megjelenő) teljes billentyűzetről Nyomtatás: 12 csatornánkénti nyomtatása beépített hőregisztrálón Nyomtatási kép: Konfigurálható Papírsebesség: 5, 10, 25 vagy 50 mm/mp Üzemmódok: Manuális és automata EKG mérés: Távolság, idő, amplitudó, tendely adatok, QTcB, QTcF Interpretáció: Veritas™ EKG értékelő algoritmus a nemi- és életkori sajátosságok figyelembe vételével. A készülék nemcsak véleményezi a felvételt, hanem az EKG eltérés lehetséges okait is felsorolja. Elektróda impedancia meghatározás: Automatikus Kontakthiba: Elvezetés leesés figyelése, hibás elektróda kijelzése Felcserélt elvezetés esetén figyelmeztetés: Kb. 3 mp folyamatos EKG görbe szükséges Szűrőfunkciók: Alapvonal-vándorlás korrekció Váltóáramú hálózati zaj szűrő algoritmus (50/60Hz) Izommozgás (remegés, tremor) szűrő algoritmus Defibrillátor-védelem Memória: 40 db EKG tároláshoz - a tárolt felvételek behívhatók a készülék kijelzőjére, és ismét nyomtathatók, megtekinthetők Pacemaker spike detektálás: Kimagasló, 40 000Hz/csatorna/mp mintavételezéssel |  | 0
5. | 41. | Alpha YDJ-2 , G20 kolposzkóp | 1 | db | Trinokuláris zoom fejjel rendelkező kolposzkóp, guruló állványos Fej trinokuláris, 45°-ban döntött Fej forgathatósága: 310° Szemtávolság állítás: 45-75 mm Dioptria korrekció: +/-5 D mindkét okuláron Munkatávolság: 230 mm Okulárok: WF10x/20 mm Látott terület: 55-16 mm között Teljes nagyítás: 5x-22.5x Bekapcsolható zöld szűrő Megvilágítás: nagy fényerejű 2 x 2 W-os PowerLED, fényerőszabályzóval Talp: 460 x 460 mm alapterületű, fékezhető görgőkkel A műszer tömege: 30 Kg Rögzíthető elfordulási pontok Legnagyobb kinyúlás a függőleges rúdtól: 800 mm Gázrugós kar függőleges állítási tartománya: +/-150 mm Karrendszer függőleges állíthatóság tartománya a rúdon: 400 mm Beépített C-menetes adapter digitális kamerák számára Kiegészítők: porvédő, tápegység, összeszerelési útmutató min. 3 év garancia |  | 0
6. | 42. | ABPM 06 vérnyomásmérő holter | 1 | db | A/A validáció (ESH-IP, BIHS és AAMI által validált algoritmus) Automatikus mandzsettadetektáció, beállítható maximális mandzsettanyomás Páciensbarát SleepWell algoritmus Beépített hangrögzítés Tápellátás: 2 AA akkumulátor vagy tartóselem Mérési módszer: oszcillometriás módszer, lépcsőzetes nyomásleengedés, félvezető nyomásérzékelő Mérési tartomány: vérnyomás 30-280 Hgmm, pulzus 40-240/min Passzív pontosság: +/-3Hgmm vagy mérési érték 2%-a Adatátvitel: standard mini USB Méretek: 70 x 99 x 30 mm, súly: 196 g (elemek nélkül) A 24 vagy 48 órás működést négy AA akkumulátor biztosítja. Egy elemgarnitúrával 300 mérés végezhető el. A monitor korlátlan ideig 600 mérést képes tárolni nem-felejtő memóriájában. A páciens rendkívüli mérést kezdeményezhet, megjelölhet eseményeket és speciális nappal/éjszaka jelzést állíthat be a készüléken található gombbal. Automatikusan felismeri a standard, a nagy és a kisméretű Meditech mandzsettákat. |  | 0
[6 empty] | Összesen nettó Ft: | 0
ÁFA:
Összesen bruttó Ft:
2. rész - Orvosi rendelő és labor eszközbeszerzés
Kossuth u. 4. (HRSZ 2852)
Vasvári Pál u. 6. (HRSZ 1679/2/A/1)
S.sz. | S.sz. TK-ban | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Műszaki paraméterek | Nettó Egységár (Ft) | Nettó összesen (Ft) | Gyártó/forgalmazó | Termék megnevezése | Bruttó Egységár 2 | Származási hely | A megajánlott termék paraméterei az F oszlopban rögzített elvárások tekintetében
1. | 43. | Szék vérvételi krómozott (fehér) | 1 | db | Krómozott acél vázzal, 5 cm-es nagy teherbírású szivaccsal, varrás nélküli kárpitozással. A szék háttámlája és lábtartója mechanikusan állítható, akár vízszintes helyzetbe is. A karfa dőlésszöge állítható a kar megfelelő felfekvéséhez. Mérete vízszintes helyzetben 160 x 56 cm, ülésmagassága 49 cm, önsúlya 35 kg, terhelhetősége max. 150 kg. |  | 0
2. | 44. | Szék labor króm háttámlás gázrugós görgős (fehér) | 1 | db | Gázrugós laborszék, háttámlás, görgős lábakon Krómozott lábakkal és párnázott ülőkével. |  | 0
3. | 45. | Íróasztal orvosi | 2 | db | Egyik oldalon szekrény, másik oldalon négy zárható fiók. Festett fém lábbal. Fehér színben. Méretek: 65x77x130cm |  | 0
4. | 46. | Szék orvosi görgős fehér műbőr | 2 | db | Magas háttámlás, görgős orvosi forgószék. Fehér műbőrrel kárpitozva. 4,5 cm szivacsvastagsággal. |  | 0
5. | 47. | Vizsgálóágy belgyógyászati (fehér) | 1 | db | Vizsgálóágy: fekvőrésze szivaccsal ellátott, műbőrrel kárpitozott faforgácslap Fejrésze több fokozatban, fogazott támasz segítségével állítható. Mérete: 190x60x75 cm |  | 0
6. | 48. | Fellépő-műtőzsámoly (kétlépcsős) | 1 | db | Fehér műtőzsámoly: stabil, mázolt acélcső vázszerkezet. A lépcső lapjait csúszásmentes gumilap borítja. Méretek: Szélesség: 460 mm Mélység: 520 mm Magasság: 440 mm Lépcsőfok mérete: 460 mm x 260 mm Lépcsőfokok magassága: (1) 220 mm, (2) 440 mm |  | 0
7. | 49. | Szék kórtermi támlás festett | 2 | db | Zártszelvény vázszerkezet, elektrosztatikus porszórással festve, ülő és háttámla műbőrrel kárpitozott. A székek egymásba rakhatók. Alapszíne fehér váz és műbőr. Méretek: Szélesség: 440 mm. Mélység: 560 mm. Magasság: 880 mm. |  | 0
8. | 50. | Lámpa, vizsgálólámpa halogén / mobil | 1 | db | Halogén izzóval Hosszú flexibilis csővel, gördíthető lábakkal Fényerőszabályzóval Fény erőssége: 30000 Lux Színhőmérséklete: 4500 K |  | 0
9. | 51. | Paraván 3 részes görgős olasz | 1 | db | krómozott acélcső keret, görgőkkel a lábakon Lemosható műanyag függönnyel Egy elem: 50 x 167 cm |  | 0
10. | 52. | Szekrény fém fali üvegajtós | 1 | db | acéllemezből készült szekrénytest, felülete elektrosztatikus porszórással festett. Polcai üvegből készülnek. Gumiágyba rögzített üvegbetétes ajtó biztonsági zárral ellátva. 2 oldalon üveges, és üvegajtós. 3 db üvegpolccal Alapszíne fehér Méretek: 50 x 70 x 30 cm |  | 0
11. | 53. | Szekrény irat polcos BA 12 / BA 12 | 1 | db | Anyaga: Korpusz fehér laminált forgácslap • Élzárás: Színazonos 22/2mm ABS • Leírás: Nyitott polcos irattároló szekrény (4 db polc) • 4 db camar fém láb • Befoglaló méretek: 45 x 180 x 58,2 cm (Sz x Ma x Mé) |  | 0
12. | 54. | Szekrény kartoték 5 fiók fém / 12.55 / A-5 fekvő | 1 | db | 5 fiókos kartotékszekrény A/5-ös fekvőkartonokhoz. A szekrénytest és fiókok acéllemezből készülnek, elektrosztatikus porszórással. Fehér szín Méretek: 33x150x54 cm |  | 0
13. | 55. | Hűtőszekrény | 1 | db | Hűtőrekesz • Hűtőrekeszek teljes térfogata: 75 l • Leolvasztás a hűtőtérben: Manuális • Rekeszek száma (hűtő): 1 • Ajtórekeszek száma:3 • Polcok száma (hűtő):2 • Polc anyaga:Üveg Fagyasztórekesz • Fagyasztórekeszek teljes térfogata:7 l • Fagyasztórekesz helyzete:Felülfagyasztós • Fagyasztórekeszek száma:1 • Fagyasztó leolvasztása:Manuális Kialakítás • Ajtók száma:1 • Belső világítás • Különleges jellemzők:CrispZone, freezebox Kijelző/vezérlés • Vezérlési elemek:Mechanikus Általános jellemzők • Méretek (Szé / Ma / Mé):48 cm x 84 cm x 45 cm • Szín:Fehér • Tömeg:23 kg |  | 0
14. | 56. | Hőmérő ( minimum-maximum ) | 1 | db | Bel-és kültéri használatra, valamint hűtőszekrénybe egyaránt alkalmas. Termékjellemzők: Maximum és Minimum értékek tárolása Reset-funkció Fröccsenő víz ellen védett, masszív kivitel Mérési tartomány: -20°C...+50°C °C / °F mértékegység átkapcsolható Felfüggeszhető Színe: zöld Tartozék elemmel (1,5 V AAA) Méretek: 150 x 80 mm, 100 gr. |  | 0
15. | 57. | Műszerállvány (3 polc) | 1 | db | Görgős lábakon, kivehető polcokkal. Mérete:46x85x37cm |  | 0
16. | 58. | Asztal Sonnenburg / 13.46 | 1 | db | Műszerasztal kézi műszerek tárolására. Az állvány alsó része elektrosztatikus porszórással festett, felső része krómozott acél. Az asztallap rozsdamentes lemezbol készül, körben galériával. Tisztításhoz a lemeztálca kiemelhető. Magassága kézi szorítócsavar segítségével állítható, mozgatását görgők segítik. Alapszíne fehér Méretek: szél.: 46 cm, hossz.: 58,5 cm, mag.: 95-135 cm. Tálca mérete (belméret): 55,5 cm x 34 cm |  | 0
17. | 59. | Hőlégsterilizátor 4,5 L MELAG 75 / 1 tálcával _ ME00075 + ME02075 | 1 | db | 4,5 literes, cirkulációs rendszerű, csúcs minőségű acélból készült időkapcsolós hőlégsterilizátor szervetlen anyagok pl. fém, üveg, porcelán, zománcozott eszközök hatékony sterilizálására A sterilizálási hőmérséklet folyamatosan állítható: 60°C tól 180°C-ig A sterlizálási ciklus végén automatikusan kikapcsol Külső méret: 31 x 39.5 x 26cm Belső méret: 19.5 x 29.5 x 7.4 cm Teljesítmény: 650 W Térfogat: 4 liter, sterilizálható mennyiség: max. 2 kg Súy: 12 kg Tálca mérete: 18X29X2 cm, száma max. 2 Tartozék: 1 db tálca |  | 0
18. | 60. | Kád fertőtlenítő fehér műanyag fedővel 5 L S&M 144407 szűrőbetéttel, leszorítólappal | 1 | db | Fogászati és más orvosi eszközök, egészségügyi műszerek, egyéb eszközök fertőtlenítő, tisztító áztatására alkalmas kád, áttetsző tetővel. Méret: 5 liter belső méretek: 500 x 170 x 120 mm külső méretek: 550 x 205 x 135 mm |  | 0
19. | 61. | Defibrillátor automata DefiSign Life/SKU DS-12f DefiSign LIFE Def. fully autom. 154 Hun/Engl/Germ | 1 | db | Autómata defibrillátor műszaki jellemzői: • Garancia: min. 10év • Elem élettartama: kb. 6év • IP minősítés: IP55 • CPR visszajelzés: hang, és metronóm • Méret: 31x25,5x10cm • A doboz tartalmaz újraélesztő készletet. A készlet tartalma: - Légzőmaszk oxigén csatlakozással - Olló - Kesztyű - Eldobható borotva - Alkoholos törlőkendő • Egyéb jellemző: Adaptált gyermek CPR-protokoll, önteszt, pacemaker érzékelés, 3 előre telepített nyelv (alapértelmezett a magyar), felhasználó által kinyerhető CPR adatok |  | 0
20. | 62. | Hulladékgyűjtő rozsdamentes 12L | 2 | db | Rozsdamentes hulladékgyűjtő 12 literes pedálos |  | 0
21. | 63. | Vérnyomásmérő órás | 1 | db | Vérnyomásmérő ütésálló házban Egybeépített pumpa és óra 60 mm átmérőjű skála Mérési tartomány: 0-300 Hgmm |  | 0
22. | 64. | Mandzsetta aneroid VÉRNYOMÁSMÉRŐHÖZ újszülött 1 csöves | 1 | db | Mandzsetta aneroid VÉRNYOMÁSMÉRŐHÖZ újszülött 1 csöves Mandzsetta betét + huzat újszülött 1 csöves |  | 0
23. | 65. | Mandzsetta aneroid VÉRNYOMÁSMÉRŐHÖZ 2 csöves, csecsemő | 1 | db | 2 csöves mandzsetta, tépőzáras Csecsemő méret |  | 0
24. | 66. | Mandzsetta aneroid VÉRNYOMÁSMÉRŐHÖZ 1 csöves, gyermek | 1 | db | Mandzsetta aneroid VÉRNYOMÁSMÉRŐHÖZ 1 csöves, gyermek Mandzsetta betét + huzat gyermek 1 csöves |  | 0
25. | 67. | Mandzsetta aneroid VÉRNYOMÁSMÉRŐHÖZ 1 csöves, extra méret | 1 | db | Felnőtt Extra mandzsetta betét+huzat 1csöves |  | 0
26. | 68. | Contec CMS Sonoline B Babysound C doppler készülék 2 MHz fejjel | 1 | db | Nagy teljesítményű ultrahang Doppler három megjelenítési móddal: valós idejű szívfrekvencia, átlagos magzati szívfrekvencia és manuális üzemmód. Tartozék hozzá 2 MHz-es fej. • audio kimenet található, így a készülékhez fülhallgató csatlakoztatható • Működése 2 db. 1,5 V DC alkáli elemmel. • Digitális rögzítő • Elem kijelző • Beépített hangszóró • Kimeneti csatlakozó fejhallgatónak • 2 MHz/3MHz fej csatlakoztathatóság • Vizsgálófej ellenőrző • Biztonsági megfelelés: IEC 60601-1:2005 • LCD kijelző : 45 mm x 25 mm • FHR Mérési tartomány : 50 BPM ~ 240 BPM ( BPM : ütés per perc ) • Felbontás : 1 BPM • Pontosság : + - 2 BPM • Fogyasztás : <0,8 W • Feszültség: DC 3.0 V • Tápegység : Két 1,5 V ( AA méretű ) alkáli elem (nem tartozék) • Automatikus kikapcsolás : 1 perc elteltével nincs jel, kikapcsolás automatikusan • Névleges frekvencia: 3.0 MHz • Működési frekvencia : 3,0 MHz + -10 % Ultrahang • Hangnyomás : p_ <0,5 MPa • Méretek : min. 135 mm x 95 mm X 35 mm • Tanúsítvány: FDA és CE |  | 0
27. | 69. | Vércukormérő DCont ETALON | 1 | db | Bioszenzoros (elektrokémiai) mérési technológiával működő vércukorszintmérő készülék. Termékjellemzők: A méréshez csupán 0,6 µl vérmennyiségre van szükség. A készüléket nem kell kódolni, univerzális kóddal rendelkezik Működési hőmérsékleti tartománya: 4-45°C Csíkkidobó funkcióval rendelkezik Memória méret: 720 adat tárolására alkalmas Lehetőség van a mért adatok feltöltésére a Dcont.hu internetes vércukornaplóba Hipoglikémia után ismételt mérésre történő figyelmeztetés Étkezés és inzulinadás időpontjának rögzítése Átlagszámítás az utolsó 7, 14, 30, 60 vagy 90 nap adataiból |  | 0
28. | 70. | Tesztcsík DCont ETALON / 50 db | 1 | doboz | A dcont® etalon vércukormérő készülékkel kompatibilis vércukor önellenőrzésére szolgáló tesztcsík. A méréshez csupán 0,6 µl vérmennyiségre van szükség, melyet a tesztcsík a teljes szélességében felszív. 50 db/doboz |  | 0
29. | 71. | Fonendoszkóp Cardiology olasz | 1 | db | Termék jellemzői: - klasszikus kardiológus fonendoscop - acél fej - membrános és tölcséres fejrész - 36 mm a tölcsér átmérő - 47 mm membrán átmérő - látexmentes - PVC cső |  | 0
30. | 72. | Reflexkalapács Buck | 1 | db | Súlya: kb 200 g Mérete: kb 23 cm |  | 0
31. | 73. | Pupillalámpa Cliplight LED Kawe piros | 1 | db | Nincs nyomógombja, hanem az oldalán lévő csíptető megnyomására világít Tápellátás: 2 db AAA elem (tartozék) |  | 0
32. | 74. | Rossmax TG380 digitális, flexibilis lázmérő | 1 | db | Digitális hőmérő 1 percen belüli méréssel. Láz esetén riaszt. 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Szájban, hónaljban és rektálisan történő mérésre is használható a hőmérő. Az utoljára mért hőmérsékletet megjegyzi és bekapcsoláskor kijelzi a lázmérő. |  | 0
33. | 75. | Kötszerolló 14 cm acél | 2 | db | Rozsdamentes acélból készült kötszerolló. 14cm |  | 0
34. | 76. | Olló, varratszedő 130 mm | 2 | db | Rozsdamentes acélból készült varratszedő olló 13cm |  | 0
35. | 77. | Desmarres kanál 14mm | 2 | db | Rozsdamentes acélból készült szemhéjkanál. |  | 0
36. | 78. | Látásvizsgáló tábla Kettesy 1oszlop / Kis méret / Kis méret | 1 | db | Látásvizsgáló tábla Kettesy 1oszlop / Kis méret Mérete:24x65cm A plexilap nem tartozéka, külön rendelhető! |  | 0
37. | 79. | Látásvizsgáló plexilap szimpla 3 m Szám | 1 | db | Látásvizsgáló plexilap szimpla 3 m Szám 3 méteres távolságból ajánlott. |  | 0
38. | 80. | Vesetál műanyag 26 cm | 2 | db | Műanyag vesetál. Mérete:26 cm |  | 0
39. | 81. | Fecskendő eh. 2 ml CH002L | 200 | db | Fecskendő eh. 2 ml CH002L Egyszerhasználatos Kétrészes. |  | 0
[6 empty] | Összesen nettó Ft: | 0
ÁFA:
Összesen bruttó Ft:
3. rész - Beteghívó rendszer kialakítása
Kabay János u. 21. (HRSZ 2291/15
Kossuth u. 4. (HRSZ 2852)
S.sz. | S.sz. TK-ban | Megnevezés | Mennyiség | Mennyiségi egység | Műszaki paraméterek | Nettó Egységár (Ft) | Nettó összesen (Ft) | Gyártó/forgalmazó | Termék megnevezése | Bruttó Egységár 2 | Származási hely | A megajánlott termék paraméterei az F oszlopban rögzített elvárások tekintetében
1 | 82. | Beteghívó irányító és tájékoztató rendszer - Kabay János u. 21. | 1 | db | Vezérlő szoftver Vezérlő szoftver licensz -menedzsment modul (on-line adatok és beállítások) - statisztikai modul (OLAP analízis alapú statisztika készítés, automatikus e-mail küldési funkcióval) - adminisztrációs modul (jogosultság létrehozás és beállítás) - konfigurációs modul (konfigurációs beállítások, szinkronizáció, Drag&Drop beépített DMS és felület szerkesztő modul) |  | 0
|  |  | 6 | db | Hívóterminál szoftver Munkaállomásonkénti szoftverhívás licensz - hívás, újrahívás, szám szerinti hívás, lezárás, várakoztatás, altevékenység hozzásadás, parkoltatás, átküldés, várósor kezelés funkciókkal |  | 0
|  |  | 1 | db | Jegykiadó automata (hardver + szoftver) Funkciók - szolgáltatásválasztás / tájékoztató anyag, reklám megjelenítés / ügyfél-azonosítás érintőképernyő segítségével - sorszám / tájékoztató anyag nyomtatás beépített nyomtató segítségével - ügyfélhívó rendszer vezérlés beépített számítógép segítségével - multimédiás rendszer vezérlése beépített számítógép segítségével Tulajdonságok - 10” érintőképernyő (álló) - 80 mm hőnyomtató - beépített PC - színterezett fémház Technikai paraméterek - magasság: 1330 mm - szélesség: 250 mm - mélység: 85 mm / 280 mm (talppal) |  | 0
|  |  | 1 | db | Központi kijelző (hardver + szoftver) - LCD kijelző "32, mely ötvözi a sorszámkijelzés valamint a tájékoztatás funkciókat - beépített hangjelző - fali konzol - 4 sor sorszám + multimédiás anyag megjelenítése |  | 0
|  |  | 1 | db | Központi kijelző vezérlés (hardver + szoftver) - LCD vezérlő Mini PC |  | 0
|  |  | 1 | db | Installációs költség (szerelési anyagok, installáció) |  | 0
|  |  | 1 | db | Rendszerintegrációs díj (programozás, rendszerintegráció, oktatás) |  | 0
[6 empty] | Nettó összesen (Ft) | 0
|  | Beteghívó irányító és tájékoztató rendszer - Kossuth u. 4. | 1 | db | Vezérlő szoftver Vezérlő szoftver licensz -menedzsment modul (on-line adatok és beállítások) - statisztikai modul (OLAP analízis alapú statisztika készítés, automatikus e-mail küldési funkcióval) - adminisztrációs modul (jogosultság létrehozás és beállítás) - konfigurációs modul (konfigurációs beállítások, szinkronizáció, Drag&Drop beépített DMS és felület szerkesztő modul) |  | 0
|  |  | 6 | db | Hívóterminál szoftver Munkaállomásonkénti szoftverhívás licensz - hívás, újrahívás, szám szerinti hívás, lezárás, várakoztatás, altevékenység hozzásadás, parkoltatás, átküldés, várósor kezelés funkciókkal |  | 0
|  |  | 1 | db | Jegykiadó automata (hardver 3 szoftver) Funkciók - szolgáltatásválasztás / tájékoztató anyag, reklám megjelenítés / ügyfél-azonosítás érintőképernyő segítségével - sorszám / tájékoztató anyag nyomtatás beépített nyomtató segítségével - ügyfélhívó rendszer vezérlés beépített számítógép segítségével - multimédiás rendszer vezérlése beépített számítógép segítségével Tulajdonságok - 21,5” érintőképernyő (álló) - 80 mm hőnyomtató - beépített PC - színterezett fémház Technikai paraméterek - magasság: 1650 mm - szélesség: 400 mm - mélység: 75 mm / 300 mm (talppal) |  | 0
|  |  | 3 | db | Központi kijelző (hardver + szoftver) - LCD kijelző "32, mely ötvözi a sorszámkijelzés valamint a tájékoztatás funkciókat - beépített hangjelző - fali konzol - 4 sor sorszám + multimédiás anyag megjelenítése |  | 0
|  |  | 3 | db | Központi kijelző vezérlés (hardver + szoftver) - LCD vezérlő Mini PC |  | 0
|  |  | 1 | db | Installációs költség (szerelési anyagok, installáció) |  | 0
|  |  | 1 | db | Rendszerintegrációs díj (programozás, rendszerintegráció, oktatás) |  | 0
[6 empty] | Nettó összesen (Ft) | 0
[5 empty] | Kabay János u. 21. és Kossuth u. 4. nettó összesen Ft: | 0
4. rész - Járóbeteg Szakrendelő eszközbeszerzés - kardiológiai UH készülék
Kabay János u. 21. (HRSZ 2291/15)
S.sz. | S.sz. TK-ban | Megnevezés | Mennyiség | Mennyiségi egység | Műszaki paraméterek | Nettó Egységár (Ft) | Nettó összesen (Ft) | Gyártó/forgalmazó | Termék megnevezése | Bruttó Egységár 2 | Származási hely | A megajánlott termék paraméterei az F oszlopban rögzített elvárások tekintetében
1. | 36. | Kardiológiai ultrahangos készülék - doppler konfiguráció | 1 | db | NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ULTRAHANG KÉSZÜLÉK - Min. 21,5” képátlójú, dönthető, széles látószögű, forgatható, min. FullHD felbontású monitor - color / power / pulzus / CW & Tissue Doppler - kép menedzsment szoftver - szöveti harmonikus képalkotás - szemcseszűrő üzemmód - automatikus 2D kép és Pulzus Doppler képoptimalizálás egy gomb megnyomásával élő képen - általános kardiológiai biometriai mérőcsomag - Fekete-fehér videoprinter - felnőtt célú kardiológiai vizsgálófej - fékezhető kerekeken gördülő mobil kivitel - garancia min. 12 hónap |  | 0
[6 empty] | Nettó összesen (Ft) | 0
ÁFA:
Összesen bruttó Ft: